Медико-технічні вимоги до товару:
  Візок ТПБр для перевезення хворих  з регульованою висотою

ДК 021:2015: 33192000-2: Меблі медичного призначення.

| Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідний пункт інструкції або паспорту |
| --- | --- |
| Візок ТПБр для перевезення хворих з регульованою висотою для перевезення пацієнтів з механічним регулюванням висоти та положення головної секції пневматичною системою. Каталка медична з механічним регулюванням висоти призначена для перевезення хворих усередині приміщень: операційних, рентгенівських та процедурних кабінетів та палат. | ТАК (п.п 1) |
| ТЕХНIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТАК (п.п 2) |
| Довжина: 1950 мм |  |
| Ширина: 710 мм |  |
| Діапазон регулювання висоти: 545-850 мм |  |
| Діапазон регулювання кута нахилу головної секції: 0-70° |  |
| Колеса діаметром 125 мм. |  |
| Центральна система управління колесами. |  |
| Пенал під ложем для інфузійної стійки. |  |
| Кронштейни кріплення для штатива - відкидні стійки, що дозволяє сховати ті, що не використовуються під ложе. |  |
| Вантажопідйомність: 135 кг |  |
| Маса: 50 кг |  |
| ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ | ТАК (п.п 4) |
| Основою каталки медичної з регулюванням висоти є рама із холоднокатанної сталі з порошково-полімерним покриттям. Рухлива платформа із укріпленим на ній ложем має можливість зміни висоти в діапазоні 545-850 мм. Управління висотою підйому здійснюється за допомогою рукоятки, розташованої під ложем, у його ножній частині. Механізм приводу у своїй основі має тяговий гвинт із високоміцної сталі з трапецієподібним різьбленням. Правильний профіль різьблення дозволяє знизити зусилля під час підйому та забезпечити надійну фіксацію ложа на потрібній висоті. Ложе виконане з ударостійкого пластику, стійкого до дії дезрозчинів та миючих засобів та розділене на дві секції. Регулювання кута нахилу головної секції проводиться безступінчасто за допомогою газової пружини в діапазоні 0-70 °, з фіксацією в потрібному положенні. Транспортувальні ручки перебувають у кутах ложа, мають плавну форму. Каталка комплектується знімним матрацом, виготовленим з міцного матеріалу Oxford 600, який не промокає, та легко обробляється всіма видами дезрозчинів. У стегнової та грудної частини ложі оснащене ременями для фіксації пацієнта з надійними замками та захистом від їх мимовільного роз’єднання. Бічні огорожі в опущеному положенні не виступають за габарити візка, що дозволяє максимально близько під’їхати до лікарняного ліжка. А в піднятому положенні мають надійну фіксацію, що виключає можливість мимовільного опускання огорожі та гарантує безпечне транспортування пацієнта. Каталка встановлена на чотири подвійні самоорієнтовні колеса діаметром 125 мм з центральною системою управління ними. Вибір режиму їх роботи здійснюється за допомогою педалі, розташованої в ніжній частині рами. Передбачена можливість одночасного блокування повороту та обертання всіх чотирьох коліс, режим вільного обертання всіх коліс та режим фіксації передніх коліс від повороту. Каталка комплектується знімною інфузійною стійкою, яка в положенні, що не використовується, укладається в пенал під ложе. Кронштейни кріплення відкидні стійки, що дозволяє сховати ті, що не використовуються під ложе. Каркас візка пофарбований білою порошковою фарбою, що має високу міцність і зносостійкість. Всі матеріали, використані у виробництві Виробу, сертифіковані належним чином. |  |
| Візок ТПБр для перевезення хворих з регульованою висотоювідповідає ДСТУ ГОСТ 16371: 2016 і визнане придатним до експлуатації. | ТАК (п.п 6) |
| Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня продажу, але не бiльше 18 мiсяцiв з дня виготовлення. | ТАК (п.п 7.2) |
| Інструкція з експлуатації українською мовою. | ТАК |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------ |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «виробництва та реалізації медичних виробів для реабілітації, покращення перебігу хвороби, меблів медичних та лікарняних ліжок» (надати копію) | ТАК |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2018 в якому повинно бути зазначено «оптової торгівлі медичними товарами; неспеціалізованої оптової торгівлі; роздрібної торгівлі медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах, коди КВЕД згідно КВЕД-2010: 46.46, 46.90, 47.74» (надати копію) | ТАК |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2018 в якому повинно бути зазначено «виробництва та реалізації медичних виробів для реабілітації, покращення перебігу хвороби, меблів медичних та лікарняних ліжок, код КВЕД згідно КВЕД-2010: 32,50» (надати копію) | ТАК |
| Виробник повинен мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі медичні в асортименті (надати копію) | ТАК |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) | ТАК |
| Товар повинен бути введений в обіг в установленому порядку відповідно до законодавства України у сфері, що регулює відносини технічного регулювання та оцінки відповідності медичних виробів, а також допоміжних засобів до них, шляхом внесення та включення відомостей до «Реєстру осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» (з посиланням на відповідний Реєстр) та/або у разі залучення органу з оцінку відповідності - наявністю відповідного сертифікату. | ТАК |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. | ТАК |
| Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. | ТАК |
| Країна виробник Україна. | ТАК |

Кількість: 1 шт.

У вартість товару включені витрати на транспортування, сплату податків та інших зборів та обов’язкових платежів, в т.ч. ПДВ, тобто вказати ціну товару, за якою він відпускається покупцям.

Доставка товару здійснюється Постачальником за власні кошти за адресою Замовника. Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.

Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.

*У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент). При цьому, запропонований учасником еквівалент товару за своїми медико-технічними характеристиками повинен повністю відповідати вимогам тендерної документації Замовника.